PAGE  
6

[image: image1.png]



RADIACINĖS SAUGOS CENTRO

Radiacinės saugos priežiūros skyrius

(adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas)

odontologijos praktika besiverčiančiO ūkio subjektO Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo Patikrinimo aktAS-KLAUSIMYNAS 
	202    m. _____________ d. Nr. ________

	Patikrinimo informacija:

	Patikrinimas atliktas:
	
	Patikrinimo rūšis:
	☐ planinis
	☐ neplaninis

	
	(data)
	

	Pavedimo numeris:
	
	Patikrinimo atlikimo būdas:
	☐ nuotolinis
	☐ veiklos vietoje

	
	(Nr.)
	

	
	
	Patikrinimo laikas:
	Pradžia
	
	(val., min.)

	
	
	
	Pabaiga
	
	(val., min.)

	Veiklos įteisinimas

	☐ Paraiška veiklai įteisinti
	

	
	(registracijos Nr., data)

	☐ Licencija
	

	
	(Nr., kokiai veiklai, išdav. data)

	☐ Registruota veikla
	

	
	(Nr., kokia veikla, registr. data)

	Patikrinimo tikslas:
	

	
	

	

	Ūkio subjekto informacija:

	Ūkio subjektas:
	

	
	

	

	(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas/juridinio asmens, kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas)

	Vadovas:
	

	
	(pareigos, vardas, pavardė)

	Padalinys:
	

	
	(pavadinimas, adresas, telefonas)

	Atsakingas už radiacinę saugą:
	

	
	

	(pareigos, vardas, pavardė, tel., data, įsak. Nr., radiacinės saugos pažymėjimo išdav. data ir Nr.)

	Patikrinimo dalyviai:

	Tikrino:
	

	
	

	(pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas)

	Patikrinime dalyvavo:
	

	
	

	(pareigos, vardas, pavardė, telefonas)

	Patikrinimo eiga:

	Patikrinimo metu nustatyta:
	

	
	

	

	

	


	Dokumentai:

	1. Ar parengti / atnaujinti privalomi dokumentai:
	Taip
	Ne
	Neak-tualu

	1.1. Planuojamos veiklos aprašymas ir planuojamų naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – šaltinis) sąrašas? ([2] 13.1 p., [12] 6 p.);
	☐
	☐
	☐

	1.2. Radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas? ([2] 13.2 p., [12] 7 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.3. Dokumentai, susiję su asmeniu atsakingu už radiacinę saugą (toliau – atsakingas asmuo):

	1.3.1. įsakymas dėl atsakingo asmens paskyrimo / sutarties su įgaliotu atsakingu asmeniu kopija? ([2] 13.3 p. [12] 8 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.3.2. atsakingo asmens kvalifikacinį pasirengimą profesiniais klausimais patvirtinantys dokumentai? ([2] 13.4 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.3.3. atsakingo asmens pasirengimą radiacinės saugos klausimais patvirtinantys dokumentai? ([2] 13.4 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.3.4. atsakingo asmens pareigybės aprašymas? ([2] 13.5 p., [12] 10 p. [9])
	☐
	☐
	☐

	1.4. Dokumentai, susiję su apšvitą patiriančiais darbuotojais (toliau – darbuotojai):

	1.4.1. darbuotojų, kurių veikla susijusi su šaltiniais, sąrašas? ([2] 13.6.1 p.,
[12] 11 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.4.2. darbuotojų kvalifikacinį pasirengimą profesiniais klausimais patvirtinantys dokumentai? ([2] 13.6.2 p., [12] 12 p.)
	☐
	☐
	☐

	Pastabos:
	

	
	

	1.4.3. dokumentai, patvirtinantys darbuotojų pasirengimą radiacinės saugos klausimais? ([2] 13.6.3 p., [12] 13 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.4.4. darbuotojų apmokymo dirbti su konkrečiu šaltiniu dokumentai? ([2] 13.6.4 p., [12] 14 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.4.5. darbuotojų radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašas? ([2] 13.6.5 p. [12] 15 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.5. Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo tvarkos aprašas? ([2] 13.9 p., [12] 19 p., [10] 7 p., 4 priedas)
	☐
	☐
	☐

	1.6. Darbo vietų stebėsenos matavimų vietos, nurodytos patalpų plane? ([10] 6.7 p. 4 priedas)
	☐
	☐
	☐

	1.7. Vykdomi darbuotojų išorinės apšvitos stebėsenos matavimai? ([7] 59 p.) Vykdytojas________, ☐ prašymo, ☐ sutarties sudarymo, ☐ sutarties nutraukimo; ☐ tyrimų nutraukimo rašto data ___________ Nr. __________.
	☐
	☐
	☐

	1.8. Ūkio subjekto vadovo įsakymu patvirtinti apšvitos tirtinieji lygiai _____________ ir priemonės juos viršijus? ([10] 3 p.) 
	☐
	☐
	☐

	1.9. Kiekvienos specialybės darbuotojų radiacinės saugos instrukcijos? ([2] 13.8 p., [12] 17 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.10. Kokybės laidavimo programa? ([2] 13.11 p. [12] 20 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.11. Darbo zonų klasifikavimo ir valdymo tvarkos aprašas? ([2] 13.13 p. [12] 22 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.12. Avarijų valdymo planas, kuriame numatyta kaip identifikuoti radiologinį incidentą ar avariją ir kokių priemonių imtis, įvykus radiologiniam incidentui ar avarijai? ([2] 13.16 p., [12] 25 p., [6] 64 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.13. Kiti dokumentai, įrodantys, kad užtikrinama radiacinė sauga:

	1.13.1. patalpų, kuriose bus dirbama su šaltiniais, projektas? ([6] 41 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.13.2. statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės aktas? ([2] 13.20 p., [12] 29 p.) Akto data _____________ ir Nr. ____________
	☐
	☐
	☐

	1.13.3. dantų rentgeno aparatų ir kt. įrangos, kurios reikia rentgeno diagnostikos procedūroms atlikti, naudojimo instrukcijos lietuvių kalba? ([7] 110.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	1.13.4. standartinių medicininės radiologijos procedūrų aprašymai? ([7] 104.1 p. ir [12] 17 p.)
	☐
	☐
	☐

	Darbuotojų sąrašas ([2] 13.6.1 p.), mokymas ir instruktavimas radiacinės saugos klausimais ([3] 3 ir 72 p.) ir darbuotojų apšvitos stebėsena (toliau – DAS) ([10] 14 p.).

	Pareigos, vardas, pavardė
	Radiacinės saugos pažymėjimas

(išdavimo data ir Nr.)
	DAS
(atliekama/

atlikta/ neatlikta)
	Instruktavimas
(data/neaktualu)

	
	
	
	

	Darbo vietų stebėsena ir šaltinių kokybės kontrolė

	Turimi jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai ir atlikti matavimai ([2] 13.12 ir 13.10 p., [10] 8 p., [4] 13 p.)

	Prietaiso
	Rentgeno vamzdžio
	Darbo vietų stebėsenos

matavimų

protokolo data, numeris, atlikėjas
	Kokybės kontrolės

bandymų

protokolo data, numeris, atlikėjas

	Pavadinimas, būklė (naudojamas, saugomas)
	Nr.
	Pavadinimas
	Nr.
	
	

	
	
	
	
	
	

	☐ Atlikti lygiavertės dozės galios matavimai patikrinimo metu ([8] 25 p.)

Dozės galios matuoklis_________ Nr.______, metrologinė patikra atlikta ________ Nr. _______

	Prietaisas
	Nustatyti prietaiso parametrai
	

	
	
	(matavimų vieta)

	Pavadinimas,
tipas
	Nr.
	Anodinė įtampa, kV
	Anodinė srovė, mA
	Ekspozicijos laikas, s
	Didžiausia išmatuota dozės galia µSv/h

	
	
	
	
	
	

	2. Ar medicininės rentgeno diagnostikos aparato dalis (gaubė), kurioje įmontuotas rentgeno vamzdis,  pažymėta jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu? ([6] 31 p.)
	Taip
	Ne

	
	☐
	☐

	Techninė priežiūra ([6] 35.3 p.)

	Prietaisas
	Techninę priežiūrą atliekanti įstaiga
	Atlikimo data

	Pavadinimas
	Nr.
	
	

	
	
	
	


	Individualiosios apsaugos priemonės ([2] 13.14 p., [6] 12 p., [11] 27 p.,)

	3. Ar yra individualiosios apsaugos priemonės, nurodytos individualiųjų apsaugos priemonių sąraše? ([2] 13.14 p.)
	Taip
	Ne

	
	☐
	☐

	Pavadinimas
	Švino ekvivalentas
	Įsigijimo data
	Patikros data

	
	mm Pb
	
	

	Duomenų teikimas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui (toliau – Registras) ([5] 5 p.)

	4. Ar duomenys apie šaltinius pateikti Registrui? ([5] 5.1, 5.5 ir 5.7.1 p.)
	Taip
	Ne

	5. 
	☐
	☐

	6. Ar duomenys apie darbuotojus pateikti Registrui? ([5] 5.8 p.)
	☐
	☐

	7. Ar sudaryta duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir apšvitą patiriančius darbuotojus teikimo Registrui, naudojantis šio Registro išoriniu portalu, sutartis, jeigu asmuo vykdo ar planuoja vykdyti veiklą su 2 ar daugiau šaltinių? ([12] 40 p.)
	Taip
	Ne
	Neak-

tualu

	
	☐
	☐
	☐

	Informacijos apie atliktas rentgeno diagnostines procedūras registravimas ir saugojimas ([7] 107.1 p., [6] 21.4 p.)

	8. Ar saugoma informacija pagal kurią galima retrospektyviai įvertinti pacientų gautas apšvitos dozes?
	Taip
	Ne
	Neak-

tualu

	
	☐
	☐
	☐

	Patalpos

	9. Ar patalpa (-os), kurioje (-se) naudojami šaltiniai, pažymėti jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu? ([7] 53.2 ir 55.2 p.)
	Taip
	Ne

	10. 
	☐
	☐

	11. Ar patalpose yra su Radiacinės saugos centru nesuderintų pakeitimų (patalpų paskirties / plano, jonizuojančiosios spinduliuotės krypties)? ([6] 42 p.)
	Taip
	Ne
	Neak-

tualu

	
	☐
	☐
	☐

	12. Ar yra patalpų projektinius radiacinės saugos sprendinius pagrindžiantys dokumentai ? ([7] 42.2 p.)
	☐
	☐
	☐

	13. Ar patalpose yra galimybė rentgeno diagnostikos procedūros metu pacientą stebėti iš tos vietos, kurioje ekspozicijos metu būna darbuotojas, atliekantis ekspoziciją? ([6] 59 p.)
	☐
	☐
	☐

	14. Ar paciento stebėjimo užtikrinimui įrengta:
	Nurodyti

	14.11. stebėjimo langas?
	☐

	14.12. veidrodis?
	☐

	14.13. vaizdo sistema?
	☐

	14.14. kita?
	☐

	Pastabos:
	

	
	

	

	Išvados:
	ūkio subjekto vykdoma veikla (pasiruošimas darbui su šaltiniais) atitinka / neatitinka Lietuvos

	Respublikos radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus (-ų) reikalavimus (-ų).
	

	(tai, kas nereikalinga – išbraukti)
	


	Reikalavimai:

	Taip
	Reikalavimas

	☐
	Pasikeitus Licencijos ar jos priedo duomenims, pranešti Radiacinės saugos centrui ([2] 40 ir 41 p.) 

	
	iki 
	
	.

	
	
	
	

	☐
	Pasikeitus registruotos veiklos duomenims, pranešti Radiacinės saugos centrui ([2] 33 p.) iki 

	
	
	
	.

	
	
	
	

	☐
	Baigti privalomuosius radiacinės saugos mokymus ([3] 3 p.) iki 
	
	.

	
	
	
	

	☐
	Vykdyti darbuotojų išorinės apšvitos stebėseną ([10] 14 p.) nuo
	
	.

	
	
	
	

	☐
	Atlikti individualiųjų apsaugos priemonių patikrą, nustatant švino ekvivalentą ([7] 42.5 p. [11] 

	
	27 p.) iki 
	
	.

	
	
	
	

	☐
	Atlikti darbo vietų stebėsenos matavimus ([10] 8 p., 4 priedas) iki 
	
	.

	
	
	
	

	☐
	Atlikti kokybės kontrolės bandymus ([4] 13 p., 1 priedas) iki 
	
	.

	
	
	
	

	☐
	Atlikti rentgeno aparato (-ų) techninę priežiūrą ([6] 35.3 p.) iki 
	
	.

	
	
	
	

	
	Pateikti duomenis Registrui: ([5] 5 p.)

	☐
	1 priedas apie šaltinius;

	☐
	7 priedas apie šaltinius;

	☐
	11 priedas apie darbuotoją (-us) 
	iki
	
	.

	
	
	
	
	

	☐
	Medicininės rentgeno diagnostikos aparato dalį (gaubę), kurioje įmontuotas rentgeno vamzdis 

	
	pažymėti jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu ([6] 31 p) iki
	
	.

	
	
	
	

	☐
	Pažymėti patalpą (-as), kurioje (-se) yra šaltiniai, jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu ([7] 53.2 

	
	ir 55.2 p.) iki
	
	.

	
	
	
	

	
	Peržiūrėti ir atnaujinti dokumentus pagal Lietuvos Respublikos radiacinę saugą reglamentuojančius teisės aktus ([7] 43 ir 44.3 p., [6] 35.1 p., [12] 37 p.):

	☐
	

	☐
	

	☐
	iki
	
	.

	
	
	
	

	☐
	Sudaryti duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir apšvitą patiriančius darbuotojus teikimo Registrui, naudojantis šio registro išoriniu portalu, sutartį ([12] 40 p.) iki

	
	
	
	.

	
	
	
	

	☐
	Patalpų plane nurodyti darbo vietų stebėsenos matavimų vietas ([10] 7 p., 4 priedas) iki

	
	
	
	.

	
	
	
	

	☐
	Pateikti patalpų projektinius radiacinės saugos sprendinius pagrindžiančius ([7] 42.2 p.) dokumentus

	
	

	
	

	
	iki
	
	.

	
	
	
	

	☐
	

	
	

	
	iki
	
	.

	
	
	
	

	☐
	

	
	

	
	iki
	
	.

	
	
	
	

	Apie akte pateiktų reikalavimų įgyvendinimą prašome raštu informuoti Radiacinės saugos centrą iki ___________. Nustatytu laiku neįvykdžius reikalavimų, gali būti taikomos poveikio priemonės, nustatytos [8] X skyriuje.

Radiacinės saugos priežiūros pareigūnų veiksmai (neveikimas) ar sprendimai gali būti skundžiami [8] nustatyta tvarka.

	Patikrinimą atliko:

	
	
	
	
	

	(pareigos)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)

	Tikrinant dalyvavo:

	
	
	
	
	

	(pareigos)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)

	Su patikrinimo aktu susipažinau ir sutinku:

	
	

	(ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)
	

	
	

	(parašas)
	

	
	

	(vardas ir pavardė)
	

	
	

	(data)
	


Pastaba. Pasirašytas radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo aktas-klausimynas pateikiamas ūkio subjektui. Pasirašant fiziniu parašu vieną radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo akto-klausimyno egzempliorių prašome grąžinti Radiacinės saugos centrui.
Teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.

2. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1001 „Dėl Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“.

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“.

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“.

9. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 90V „Dėl Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, tipinių pareigų ir teisių aprašo patvirtinimo“.

10.  Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 63 „Dėl Apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.
11.  Radiacinės saugos centro direktoriaus 2003 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl Asmeninių apsauginių priemonių naudojimo dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių“.

12.  Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
___________________
